Załącznik nr 2 do SIWZ

...............................................

(pieczęć wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie
CYFROWEGO APARTU RTG DO ZDJĘĆ KOSTNO-PŁUCNYCH

Producent:  ……………………………………………………………………….

Typ aparatu / Model: …………………………………………………………………….

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Typ/model, producent | podać |  |  |
| 2 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3 | Dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: deklaracja zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklaracja zgodności z dyrektywą 2011/65/EU, 2014/53/EU (jeśli dotyczy) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2019 roku. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
| II | Sufitowy statyw lampy RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż | >= 400 [cm] |  | >= 440 [cm] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 3 | Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie | >= 220 [cm] |  | >= 250 [cm] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 4 | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki przyciskiem na uchwycie przy lampie RTG | Tak |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres pionowego ruchu lampy | >= 160 [cm] |  | Bez punktacji |
| 6 | Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej | >= 330 [(] |  | >= 340 [(]– 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 7 | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | >= 240 [(] |  | >= 300 [(]– 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 8 | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Wielkość dotykowego panela na kołpaku lampy | >= 5 [‘] |  | Bez punktacji |
| 10 | Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs lub mA i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Wyświetlanie odległości SID | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem na statywie do zdjęć odległościowych oraz ruchem pionowym blatu stołu | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie | TAK |  | Bez punktacji |
| 15 | Panel zdalnego autopozycjonowania lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
| 16 | Programy anatomiczne w języku polskim lub ikony | >= 30 |  | Bez punktacji |
| 17 | Kolimator z ręcznie zmienianymi filtrami Al i Cu | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi – | TAK |  | Bez punktacji |
| 19 | Odległość płyta stołu - detektor cyfrowy – w poprzedniej specyfikacji zamieściliście | ≤ 8 cm |  | ≤ 7,5 cm – 2 pkt większe wartości – 0 pkt. |
| 20 | Sterowanie prądem, czasem, i kV | TAK |  | Bez punktacji |
| III | Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
| 2 | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,2 [mm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Nominalna moc małego ogniska | >= 30 [kW] |  | >= 38 kW– 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 4 | Nominalna moc dużego ogniska | >= 80 [kW] |  | >= 90 kW– 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 5 | Pojemność cieplna anody | >= 350 [kHU] |  | >= 400 kHU – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | >= 120 [kHU/min] |  | >= 130 kHU/min – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 7 | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 1,6 [MHU] |  | Bez punktacji |
| 8 | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 8000 [obr./min] |  | Bez punktacji |
| 9 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulator dawki | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 10 | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Automatycznie zmieniane filtry w kolimatorze w zależności od programów anatomicznych min. 3 filtry | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 12 | Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] |  | Bez punktacji |
| IV | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Generator wysokiej częstotliwości | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | >= 65 [kW] |  | >= 80kW – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 3 | Max prąd w radiografii | >= 800 [mA] |  | >= 1000mA – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 4 | Max wartość mAs | >= 800 [mAs] |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres napięć w radiografii | >= 40–150 [kV] |  | Bez punktacji |
| 6 | Najkrótszy czas ekspozycji | =< 1 [ms] |  | Bez punktacji |
| V | Statyw do zdjęć odległościowych | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Statyw mocowany do podłogi | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Minimalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | =< 40 [cm] |  | Bez punktacji |
| 3 | Maksymalna możliwa odległość środka detektora, licząc od podłogi | >= 180 [cm] |  | Bez punktacji |
| 4 | Układ AEC (automatyczna kalibracja) w statywie, min. 3 komory | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 5 | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 180 [cm] | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 6 | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | =< 0,5 [mm Al] – 5 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 8 | Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora | =< 4,0 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 10 | Statyw uchylny min od -20º do +90º | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| VI | Detektor W STATYWIE |  |  |  |
| 1 | Detektor mocowany w statywie | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >=42x42 [cm] (+/- 0,5 [cm]) |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pikseli | >= 8 mln |  | >= 11 mln – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 4 | Rozmiary piksela | =< 130 [µm] |  | =< 125 [µm] – 10 pkt. większe – 0 pkt. |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | >= 16 bit – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] |  | >= 4,0 pl/mm – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt.. |
| 8 | Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) | TAK |  | Bez punktacji |
| VII | STÓŁ RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
| 1 | Stół z pływającym płaskim blatem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Długość blatu stołu | >= 220 [cm] |  | >= 230 [cm] – 5 pkt mniejsze – 0 pkt. |
| 3 | Szerokość blatu stołu | >= 75 [cm] |  | >= 80 [cm] – 5 pkt mniejsze – 0 pkt. |
| 4 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | >= 100 [cm] |  | >= 110 cm – 5 pkt. mniejsze – 0 pkt. |
| 5 | Zakres ruchu poprzecznego blatu | >= 20 [cm] |  | >= 25 [cm] – 5 pkt mniejsze – 0 pkt. |
| 6 | Max. obciążenie stołu | ≥ 250 [kg] |  | >= 290 [kg] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 7 | Odległość płyta stołu - detektor | =< 8 [cm] |  | Bez punktacji |
| 8 | Minimalna wysokość blatu od podłogi | =< 55 [cm] |  | Bez punktacji |
| 9 | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | >= 85 [cm] |  | Bez punktacji |
| 10 | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al | =< 1,2 [mm Al.] |  | =< 0,8 [mmAl] – 5 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 11 | Druga kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
| 12 | Układ AEC (automatyczna kalibracja) w stole, min. 3 komory | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 13 | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu zintegrowane ze stołem | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 14 | Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za ruchem lampy wzdłuż stołu z zachowaniem synchronizacji promień centralny – środek detektora | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII | DETEKTOR W STOLE RTG |  |  |  |
| 1 | Detektor bezprzewodowy z możliwością pracy poza stołem | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wymiary pola aktywnego detektora | >= (35 x 43)[cm] (+/- 0,5 [cm]) |  | Bez punktacji |
| 3 | Ilość pixeli | >= 7 mln |  | >= 9 mln – 10 pkt. wymagana – 0 pkt. |
| 4 | Rozmiar pojedynczego pixela | =< 130 [µm] |  | =< 125 [µm] – 10 pkt. większe – 0 pkt. |
| 5 | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | >= 16 bit – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 6 | DQE dla 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 7 | Rozdzielczość detektora [pl/mm] | >= 3,6 [pl/mm] |  | >= 4,0 pl/mm – 10 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt.. |
| 8 | Maksymalna waga detektora | =< 3,5 [kg] |  | =< 3,0 [kg] – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 9 | Maksymalny udźwig detektora na całej powierzchni (przy wolnej ekspozycji) | >= 250 [kg] |  | >= 300kg – 10 pkt. Mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 10 | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | Pamięć wewnętrzna detektora | >= 50 obr. |  | >= 90 obr. – 10 pkt. < 90 obr. – 0 pkt. |
| 12 | Klasa wodoodporności detektora | min. IPX 7 |  | Bez punktacji |
| IX | STACJA TECHNIKA |  |  |  |
| 1 | Monitor LCD dotykowy o przekątnej | >= 19” |  | >= 23” – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 2 | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) | ≥ 3000 |  | Bez punktacji |
| 3 | Czas akwizycji pojedynczego obrazu z detektorów cyfrowych i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | =< 10 [s] |  | Bez punktacji |
| 4 | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Ilość programów anatomicznych | >= 800 |  | Bez punktacji |
| 6 | Nagrywarka CD / DVD | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników (możliwość zmiany znaczników po zatwierdzeniu przez technika) • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| 10 | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK |  | Bez punktacji |
| 11 | UPS do podtrzymania zasilania stacji technika- nie mniej niż 10 min. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12 | Podstawowe narzędzie do przeglądania i obróbki obrazów diagnostycznych RTG, w tym: zmiana kontrastu i jasności, pomiary odległości, powierzchni i kątów, powiększanie obrazu -oznaczanie obszaru zainteresowania ROI z wyświetleniem min. powierzchni zaznaczonego obszaru, odczyt wartości piksela oraz odchylenia standardowego | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | Analiza zdjęć odrzuconych (automatyczne zgrywanie i zliczanie) | TAK |  | Bez punktacji |
| X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu i monitorów w obecności przedstawiciela Zamawiającego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem (papierowa i CD) | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Pełna gwarancja na zaoferowany aparat na min. 24 miesięcy | TAK |  | Punktacja według SIWZ |
| 6 | Po zakończeniu umowy serwisowej/gwarancyjnej przejęcie przez Zamawiającego całości oprogramowania oraz przekazanie wszystkich kodów dostępu | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Dostęp do danych for procesing oraz możliwość ich zapisu na zewnętrznym nośniku | TAK |  | Bez punktacji |
| 8 | Integracja z istniejącym w Szpitalu systemem PACS / RIS | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Fantomy do rozdzielczości, kolimacji i osiowości | TAK |  | Bez punktacji |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA po zmianie

CYFROWEGO APARATU RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH

Producent: ……………………………………………………………………….

Typ aparatu / Model: …………………………………………………………………….

| LP | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | informacje ogólne |  |  |  |
| 1 | Typ/model, wytwórca | podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji min. 2019 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| II | charakterystyka |  |  |  |
| 1 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Moc generatora | ≥ 30 kW |  | ≥ 32 [kW] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 3 | Napięcie generatora | ≥ 40 – 130 kV |  | Bez punktacji |
| 4 | Częstotliwość generatora | ≥ 50 kHz |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji – ze sterowaniem prądem, czasem, i kV | ≥ 0,4 – 300 mAs |  | ≥ 320 mAs – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 6 | Kolimator z ręcznie zmienianymi filtrami Al i Cu | TAK |  | Bez punktacji |
| 7 | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  | Bez punktacji |
| 8 | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9 | Programy anatomiczne | ≥ 70 |  | Bez punktacji |
| 10 | Zakres wysokości ogniska od podłogi | ≥ 70–200 cm |  | Bez punktacji |
| 11 | Szerokość aparatu | ≤ 60 cm |  | ≤ 56 cm – 5 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
| 12 | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 90o |  | Bez punktacji |
| 13 | Oświetlenie pola ekspozycji typu LED | TAK |  | Bez punktacji |
| 14 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej | ≥ +/- 180o |  | Bez punktacji |
| 15 | Rotacja ramienia wokół osi pionowej | ≥ +/- 250o |  | ≥ 260 [o] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 16 | Oświetlenie symulacji pola ekspozycji typu LED | TAK |  | Bez punktacji |
| 17 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  | Bez punktacji |
| 18 | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,3 mm |  | ≤ 1,0 mm – 2 pkt |
| 19 | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,7 mm |  | ≤ 0,6 mm – 2 pkt |
| 20 | Pojemność cieplna anody | ≥ 250 kHU |  | ≥ 300 [kHU] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 21 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 900 kHU |  | ≥ 1000 [kHU] – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
| 22 | Prędkość obrotów anody | ≥ 3500 obr/min. |  | Bez punktacji |
| 23 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | ≥ 120 cm |  | Bez punktacji |
| 24 | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 25 | Wysokość aparatu złożonego do transportu | ≤ 140 cm |  | ≤ 130 cm – 5 pkt. większe wartości -0 pkt. |
| 26 | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia . | TAK |  | Bez punktacji |
| 27 | Max. prędkość jazdy (w przód/tył) | ≥ 1,3 m/s |  | Bez punktacji |
| 28 | Możliwość pokonywania wzniesień | ≥ 5˚ |  | Bez punktacji |
| 29 | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę | TAK |  | Bez punktacji |
| 30 | Sterowanie przesuwu przód/tył od strony lampy rtg/kolimatora | TAK |  | Bez punktacji |
| 31 | System zdalnego bezprzewodowego sterowania ekspozycją | TAK |  | Bez punktacji |
| 32 | Detektor mobilny bezprzewodowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego | CsI/a-Si |  | Bez punktacji |
| 34 | Rozmiar detektora | ≥ 35x42 cm |  | Bez punktacji |
| 35 | Wielkość piksela | ≤ 130 µm |  | =< 125 [µm] – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
| 36 | Rozdzielczość | ≥ 3,6 lp/mm |  | ≥ 4,0 lp/mm – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 37 | Wytrzymałość detektora na całej powierzchni | ≥ 250 kg |  | ≥ 300 kg – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 38 | Wytrzymałość detektora punktowa (na średnicy 40 mm) | ≥ 80 kg |  | ≥ 100 kg – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 39 | DQE przy 0,0 pl/mm | ≥ 70 % |  | ≥ 74 % – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 40 | Liczba bitów przetwarzania | ≥ 14 bitów |  | ≥ 16 bitów – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 41 | Wewnętrzna pamięć panelu | ≥ 50 obrazów |  | ≥ 90 obrazów – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 42 | Waga panelu | ≤ 3,0 kg |  | ≤ 2,5 kg – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt |
| 43 | Klasa wodoodporności min. IPX 7 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 44 | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
| 45 | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 17” | TAK, podać |  | ≥ 19” – 4 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt |
| 46 | Jasność monitora ≥ 400 cd/m2 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 47 | Minimalna rozdzielczość ≥ 1280X1024 | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| 48 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | TAK, podać |  | ≤ 3 sek. – 5 pkt. większe wartości – 0 pkt |
| 49 | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 50 | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 51 | Regulacja okna obrazu | TAK |  | Bez punktacji |
| 52 | Zoom min. 2 razy, automatyczna redukcja szumów, automatyczna regulacja kontrastów | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 53 | Automatyczna redukcja szumów | TAK |  | Bez punktacji |
| 54 | Automatyczna regulacja kontrastów | TAK |  | Bez punktacji |
| 55 | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  | Bez punktacji |
| 56 | Oprogramowanie do eliminacji promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 57 | Interfejs sieciowy z min funkcjami: DICOM Send; DICOM Print; DICOM MWM | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 58 | Interfejs sieciowy przewodowy lub bezprzewodowy | TAK, podać |  | Przewodowy – 0 pkt. Bezprzewodowy – 10 pkt. |
| 59 | Waga aparatu | ≤ 480 kg |  | ≤ 450 kg – 10 pkt. większe wartości – 0 pkt |
| 60 | Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem | TAK |  | Bez punktacji |
| 61 | Filtr transparentny do badań pediatrycznych min. 1mmAl +0,1mmCu | TAK |  | Bez punktacji |
| 62 | Układ AEC (automatyczna kalibracja) | TAK |  | Bez punktacji |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych i specjalistycznych po instalacji aparatu i monitorów w obecności przedstawiciela Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
| 4 | Pełna gwarancja na oferowany aparat rtg (z lampą rtg) min. 24 miesięcy | TAK, podać |  | Punktacja zgodnie z SIWZ |
| 5 | Główne podzespoły aparatu RTG (lampa rtg, generator, mechanika) muszą być wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Na oferowane wyroby medyczne występujące w opisie przedmiotu zamówienia należy przedłożyć dokumenty, potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu lub używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz aktów wykonawczych do ustawy tj.: deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC, certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeśli zgodnie z przepisami prawa certyfikacja dotyczy wyrobu), Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa: Deklarację zgodności z dyrektywą 2011/65/EU | TAK, załączyć |  | Bez punktacji |
| 7 | Po zakończeniu umowy serwisowej/gwarancyjnej przejęcie przez Zamawiającego całości oprogramowania oraz przekazanie wszystkich kodów dostępu (jeżeli dotyczy) | TAK |  | Bez punktacji |

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne, kompatybilne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

UWAGA:

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie oferowane paramenty winny być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu; w języku angielskim lub polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem), załączonych do oferty.

- W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta wraz z wymogiem wstawienia aparatu DEMO do Zamawiającego w celu potwierdzenia parametrów.

........................ , dn. .................                                                                                                                                                                           .............................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy