Druk nr 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

diatermia do zabiegów endoskopowych

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Diatermia do zabiegów endoskopowych |
| Producent Podać Nazwa i typ Podać Kraj pochodzenia Podać |
| 1 | Ekran dotykowy, kolorowy bez przycisków | TAK/NIE |  |
| 2 | Interfejs w języku polskim | TAK |  |
| 3 | Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników | TAK |  |
| 5 | Włącznik nożny bezprzewodowy z trzema przyciskami: do cięcia, koagulacji oraz zmiany ustawień. | TAK |  |
| 6 | Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na bezprzewodowym włączniku nożnym, ograniczając kontakt operatora z generatorem w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności pracy | TAK/NIE |  |
| 7 | Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W | TAK |  |
| 8 | Koagulacja monopolarna do 120 W | TAK |  |
| 9 | Koagulacja bipolarna do 120 W | TAK |  |
| 10 | Min. dwa tryby przerywanego cięcia monopolarnego. | TAK |  |
| 11 | Sygnał dźwiękowy o różnych częstotliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji. | TAK |  |
| 12 | Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych. | TAK |  |
| 13 | Wózek do umieszczenia diatermii wraz z przystawką argonową, z uchwytem na włącznik nożny, półkę do pompy endoskopowej, szufladę na akcesoria i przewody, schowkiem na butlę z argonem. | TAK |  |
| 14 | Przystawka do współpracy z argonem | TAK |  |
| 15 | Automatyczne regulowanie przepływu argonu w zależności od rodzaju używanej sondy | TAK |  |
| 16 | Koagulacja argonowa do 120 W | TAK |  |
| 17 | Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii | TAK |  |
| 18 | Tryb koagulacji argonowej, w którym obszar koagulacji jest niezależny od odległości między sondą a tkanką, umożliwiający przeprowadzanie stałej i bezpiecznej hemostazy z ograniczoną karbonizacją, zwłaszcza dla delikatnych struktur tkankowych. | TAK |  |
| 19 | Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu. | TAK |  |
| 20 | Funkcja kontroli prądu upływowy, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo. | TAK |  |
| 21 | Elektroda neutralna, jednorazowa – 100szt | TAK |  |
| 22 | Kabel do elektrod neutralnych jednorazowych, wielorazowy – 1 szt. | TAK |  |
| 23 | Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 24 | Deklaracja zgodności, Certyfikat CE, wpis do rejestru urządzeń medycznych lub dokument równoważny. | TAK |  |
| 25 | Rok produkcji nie starszy niż 2021. Zestaw fabrycznie nowy, nieużywany, wyklucza się urządzenia rekondycjonowane oraz ich odpowiedniki. | TAK |  |
| 26 | Zastępczy sprzęt na czas naprawy | TAK |  |

| INNE WYMAGANIA |
| --- |
| Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  |
| Aparat musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i w wersji elektronicznej | TAK |  |
| Wykonawca zapewnia min. 24 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego urządzenia od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane ewentualne opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | podać |  |
| Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max 48 h od zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| Czas usunięcia wad lub usterek - max 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy | podać |  |
| Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  |
| Serwis pogwarancyjny | tak / nie |  |
| Liczba przeglądów w cenie wynagrodzenia umownego w czasie okresu gwarancji | podać |  |

............................ ,dn. ..............                                                     ……....................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy